## 02_PLCE_230Vac50Hz_L2-Detectors
Frequency | Detector | Raw Reading | Atten 10dB Factor | Cable 276 PLCE - 3m Factor | LISN 303 - L2 Factor | Level | CISPR 11 Class A - Quasi-Peak Limit | CISPR 11 Class A - Average Limit | CISPR 11 Class A - Quasi-Peak Margin | CISPR 11 Class A - Average Margin | Angle | Height | Comments
23.134 | AVG | 36.9 | 10 | 0.1 | 0.2 | 47.2 | 73 | 60 | 25.8 | 12.8 | 0 | 0
26.6135 | AVG | 37.3 | 10 | 0.1 | 0.2 | 47.6 | 73 | 60 | 25.4 | 12.4 | 0 | 0
23.134 | SCAN | 45.6 | 10 | 0.1 | 0.2 | 55.9 | 73 | 60 | 17.1 | 4.1 | 0 | 0
26.6135 | SCAN | 44.3 | 10 | 0.1 | 0.2 | 54.6 | 73 | 60 | 18.4 | 5.4 | 0 | 0
26.4906 | SCAN | 43.7 | 10 | 0.1 | 0.2 | 54 | 73 | 60 | 19 | 6 | 0 | 0
27.1586 | SCAN | 43.2 | 10 | 0.1 | 0.2 | 53.5 | 73 | 60 | 19.5 | 6.5 | 0 | 0
26.5537 | SCAN | 42.8 | 10 | 0.1 | 0.2 | 53.1 | 73 | 60 | 19.9 | 6.9 | 0 | 0
23.0709 | SCAN | 41.9 | 10 | 0.1 | 0.2 | 52.2 | 73 | 60 | 20.8 | 7.8 | 0 | 0
28.684 | SCAN | 41.8 | 10 | 0.1 | 0.2 | 52.1 | 73 | 60 | 20.9 | 7.9 | 0 | 0
24.0014 | SCAN | 41.8 | 10 | 0.1 | 0.2 | 52.1 | 73 | 60 | 20.9 | 7.9 | 0 | 0
21.6685 | SCAN | 41.5 | 10 | 0.1 | 0.2 | 51.8 | 73 | 60 | 21.2 | 8.2 | 0 | 0
25.8791 | SCAN | 41.4 | 10 | 0.1 | 0.2 | 51.7 | 73 | 60 | 21.3 | 8.3 | 0 | 0
24.3537 | SCAN | 41.4 | 10 | 0.1 | 0.2 | 51.7 | 73 | 60 | 21.3 | 8.3 | 0 | 0
22.4594 | SCAN | 41.3 | 10 | 0.1 | 0.2 | 51.6 | 73 | 60 | 21.4 | 8.4 | 0 | 0
22.5824 | SCAN | 41 | 10 | 0.1 | 0.2 | 51.3 | 73 | 60 | 21.7 | 8.7 | 0 | 0
25.6963 | SCAN | 40.8 | 10 | 0.1 | 0.2 | 51.1 | 73 | 60 | 21.9 | 8.9 | 0 | 0
27.3413 | SCAN | 40.8 | 10 | 0.1 | 0.2 | 51.1 | 73 | 60 | 21.9 | 8.9 | 0 | 0
20.256 | SCAN | 40.7 | 10 | 0.1 | 0.1 | 50.9 | 73 | 60 | 22.1 | 9.1 | 0 | 0
22.8881 | SCAN | 40.6 | 10 | 0.1 | 0.2 | 50.9 | 73 | 60 | 22.1 | 9.1 | 0 | 0
26.0021 | SCAN | 40.2 | 10 | 0.1 | 0.2 | 50.5 | 73 | 60 | 22.5 | 9.5 | 0 | 0
24.5365 | SCAN | 40.1 | 10 | 0.1 | 0.2 | 50.4 | 73 | 60 | 22.6 | 9.6 | 0 | 0
21.9077 | SCAN | 40 | 10 | 0.1 | 0.2 | 50.3 | 73 | 60 | 22.7 | 9.7 | 0 | 0
29.2323 | SCAN | 39.7 | 10 | 0.1 | 0.2 | 50 | 73 | 60 | 23 | 10 | 0 | 0
24.0446 | SCAN | 39.7 | 10 | 0.1 | 0.2 | 50 | 73 | 60 | 23 | 10 | 0 | 0
28.561 | SCAN | 39.6 | 10 | 0.1 | 0.2 | 49.9 | 73 | 60 | 23.1 | 10.1 | 0 | 0
24.9054 | SCAN | 39.4 | 10 | 0.1 | 0.2 | 49.7 | 73 | 60 | 23.3 | 10.3 | 0 | 0
24.9652 | SCAN | 39 | 10 | 0.1 | 0.2 | 49.3 | 73 | 60 | 23.7 | 10.7 | 0 | 0
22.2135 | SCAN | 38.8 | 10 | 0.1 | 0.2 | 49.1 | 73 | 60 | 23.9 | 10.9 | 0 | 0
23.4331 | SCAN | 38.7 | 10 | 0.1 | 0.2 | 49 | 73 | 60 | 24 | 11 | 0 | 0
19.7143 | SCAN | 38.5 | 10 | 0.1 | 0.1 | 48.7 | 73 | 60 | 24.3 | 11.3 | 0 | 0
23.7389 | SCAN | 38.5 | 10 | 0.1 | 0.2 | 48.8 | 73 | 60 | 24.2 | 11.2 | 0 | 0
28.3251 | SCAN | 38.2 | 10 | 0.1 | 0.2 | 48.5 | 73 | 60 | 24.5 | 11.5 | 0 | 0
23.8618 | SCAN | 38.2 | 10 | 0.1 | 0.2 | 48.5 | 73 | 60 | 24.5 | 11.5 | 0 | 0
24.7193 | SCAN | 38.2 | 10 | 0.1 | 0.2 | 48.5 | 73 | 60 | 24.5 | 11.5 | 0 | 0
20.811 | SCAN | 38.1 | 10 | 0.1 | 0.2 | 48.4 | 73 | 60 | 24.6 | 11.6 | 0 | 0
28.6208 | SCAN | 38.1 | 10 | 0.1 | 0.2 | 48.4 | 73 | 60 | 24.6 | 11.6 | 0 | 0
22.825 | SCAN | 38.1 | 10 | 0.1 | 0.2 | 48.4 | 73 | 60 | 24.6 | 11.6 | 0 | 0
27.9562 | SCAN | 38 | 10 | 0.1 | 0.2 | 48.3 | 73 | 60 | 24.7 | 11.7 | 0 | 0
26.8528 | SCAN | 37.9 | 10 | 0.1 | 0.2 | 48.2 | 73 | 60 | 24.8 | 11.8 | 0 | 0
28.2951 | SCAN | 37.9 | 10 | 0.1 | 0.2 | 48.2 | 73 | 60 | 24.8 | 11.8 | 0 | 0
27.2217 | SCAN | 37.9 | 10 | 0.1 | 0.2 | 48.2 | 73 | 60 | 24.8 | 11.8 | 0 | 0
23.3733 | SCAN | 37.7 | 10 | 0.1 | 0.2 | 48 | 73 | 60 | 25 | 12 | 0 | 0
27.8963 | SCAN | 37.7 | 10 | 0.1 | 0.2 | 48 | 73 | 60 | 25 | 12 | 0 | 0
29.1094 | SCAN | 37.6 | 10 | 0.1 | 0.2 | 47.9 | 73 | 60 | 25.1 | 12.1 | 0 | 0
22.3963 | SCAN | 37.7 | 10 | 0.1 | 0.2 | 48 | 73 | 60 | 25 | 12 | 0 | 0
18.2488 | SCAN | 37.6 | 10 | 0.1 | 0.1 | 47.8 | 73 | 60 | 25.2 | 12.2 | 0 | 0
20.3192 | SCAN | 37.6 | 10 | 0.1 | 0.1 | 47.8 | 73 | 60 | 25.2 | 12.2 | 0 | 0
21.0536 | SCAN | 37.6 | 10 | 0.1 | 0.2 | 47.9 | 73 | 60 | 25.1 | 12.1 | 0 | 0
21.1135 | SCAN | 37.5 | 10 | 0.1 | 0.2 | 47.8 | 73 | 60 | 25.2 | 12.2 | 0 | 0
28.4414 | SCAN | 37.4 | 10 | 0.1 | 0.2 | 47.7 | 73 | 60 | 25.3 | 12.3 | 0 | 0
24.1078 | SCAN | 37.3 | 10 | 0.1 | 0.2 | 47.6 | 73 | 60 | 25.4 | 12.4 | 0 | 0
22.9479 | SCAN | 37.3 | 10 | 0.1 | 0.2 | 47.6 | 73 | 60 | 25.4 | 12.4 | 0 | 0
26.4009 | SCAN | 37.2 | 10 | 0.1 | 0.2 | 47.5 | 73 | 60 | 25.5 | 12.5 | 0 | 0
20.379 | SCAN | 37.2 | 10 | 0.1 | 0.1 | 47.4 | 73 | 60 | 25.6 | 12.6 | 0 | 0
22.5192 | SCAN | 37.1 | 10 | 0.1 | 0.2 | 47.4 | 73 | 60 | 25.6 | 12.6 | 0 | 0
22.0307 | SCAN | 37.1 | 10 | 0.1 | 0.2 | 47.4 | 73 | 60 | 25.6 | 12.6 | 0 | 0
28.5012 | SCAN | 36.9 | 10 | 0.1 | 0.2 | 47.2 | 73 | 60 | 25.8 | 12.8 | 0 | 0
20.8709 | SCAN | 36.8 | 10 | 0.1 | 0.2 | 47.1 | 73 | 60 | 25.9 | 12.9 | 0 | 0
24.2905 | SCAN | 36.7 | 10 | 0.1 | 0.2 | 47 | 73 | 60 | 26 | 13 | 0 | 0
20.9938 | SCAN | 36.7 | 10 | 0.1 | 0.2 | 47 | 73 | 60 | 26 | 13 | 0 | 0
23.1939 | SCAN | 36.7 | 10 | 0.1 | 0.2 | 47 | 73 | 60 | 26 | 13 | 0 | 0
26.6767 | SCAN | 36.4 | 10 | 0.1 | 0.2 | 46.7 | 73 | 60 | 26.3 | 13.3 | 0 | 0
21.1799 | SCAN | 36.3 | 10 | 0.1 | 0.2 | 46.6 | 73 | 60 | 26.4 | 13.4 | 0 | 0
26.1848 | SCAN | 36.1 | 10 | 0.1 | 0.2 | 46.4 | 73 | 60 | 26.6 | 13.6 | 0 | 0
28.8668 | SCAN | 35.9 | 10 | 0.1 | 0.2 | 46.2 | 73 | 60 | 26.8 | 13.8 | 0 | 0
18.9134 | SCAN | 36 | 10 | 0.1 | 0.1 | 46.2 | 73 | 60 | 26.8 | 13.8 | 0 | 0
22.3364 | SCAN | 35.9 | 10 | 0.1 | 0.2 | 46.2 | 73 | 60 | 26.8 | 13.8 | 0 | 0
27.7102 | SCAN | 35.8 | 10 | 0.1 | 0.2 | 46.1 | 73 | 60 | 26.9 | 13.9 | 0 | 0
20.1962 | SCAN | 35.8 | 10 | 0.1 | 0.1 | 46 | 73 | 60 | 27 | 14 | 0 | 0
25.2045 | SCAN | 35.7 | 10 | 0.1 | 0.2 | 46 | 73 | 60 | 27 | 14 | 0 | 0
17.6971 | SCAN | 35.7 | 10 | 0.1 | 0.1 | 45.9 | 73 | 60 | 27.1 | 14.1 | 0 | 0
18.3086 | SCAN | 35.5 | 10 | 0.1 | 0.1 | 45.7 | 73 | 60 | 27.3 | 14.3 | 0 | 0
21.7216 | SCAN | 35.4 | 10 | 0.1 | 0.2 | 45.7 | 73 | 60 | 27.3 | 14.3 | 0 | 0
13.3934 | SCAN | 35.4 | 10 | 0.1 | 0.1 | 45.6 | 73 | 60 | 27.4 | 14.4 | 0 | 0
20.934 | SCAN | 35.3 | 10 | 0.1 | 0.2 | 45.6 | 73 | 60 | 27.4 | 14.4 | 0 | 0
28.3483 | SCAN | 35 | 10 | 0.1 | 0.2 | 45.3 | 73 | 60 | 27.7 | 14.7 | 0 | 0
11.9378 | SCAN | 35 | 10 | 0.1 | 0.1 | 45.2 | 73 | 60 | 27.8 | 14.8 | 0 | 0
18.3684 | SCAN | 34.9 | 10 | 0.1 | 0.1 | 45.1 | 73 | 60 | 27.9 | 14.9 | 0 | 0
20.6881 | SCAN | 34.7 | 10 | 0.1 | 0.1 | 44.9 | 73 | 60 | 28.1 | 15.1 | 0 | 0
19.5881 | SCAN | 34.6 | 10 | 0.1 | 0.1 | 44.8 | 73 | 60 | 28.2 | 15.2 | 0 | 0
25.5733 | SCAN | 34.5 | 10 | 0.1 | 0.2 | 44.8 | 73 | 60 | 28.2 | 15.2 | 0 | 0
27.1287 | SCAN | 34.5 | 10 | 0.1 | 0.2 | 44.8 | 73 | 60 | 28.2 | 15.2 | 0 | 0
24.5963 | SCAN | 34.2 | 10 | 0.1 | 0.2 | 44.5 | 73 | 60 | 28.5 | 15.5 | 0 | 0
24.8755 | SCAN | 34.2 | 10 | 0.1 | 0.2 | 44.5 | 73 | 60 | 28.5 | 15.5 | 0 | 0
27.4045 | SCAN | 34.1 | 10 | 0.1 | 0.2 | 44.4 | 73 | 60 | 28.6 | 15.6 | 0 | 0
24.6594 | SCAN | 34.1 | 10 | 0.1 | 0.2 | 44.4 | 73 | 60 | 28.6 | 15.6 | 0 | 0
21.5156 | SCAN | 34 | 10 | 0.1 | 0.2 | 44.3 | 73 | 60 | 28.7 | 15.7 | 0 | 0
23.5561 | SCAN | 33.9 | 10 | 0.1 | 0.2 | 44.2 | 73 | 60 | 28.8 | 15.8 | 0 | 0
13.6227 | SCAN | 33.8 | 10 | 0.1 | 0.1 | 44 | 73 | 60 | 29 | 16 | 0 | 0
23.9549 | SCAN | 33.7 | 10 | 0.1 | 0.2 | 44 | 73 | 60 | 29 | 16 | 0 | 0
18.488 | SCAN | 33.7 | 10 | 0.1 | 0.1 | 43.9 | 73 | 60 | 29.1 | 16.1 | 0 | 0
28.3782 | SCAN | 33.6 | 10 | 0.1 | 0.2 | 43.9 | 73 | 60 | 29.1 | 16.1 | 0 | 0
25.025 | SCAN | 33.5 | 10 | 0.1 | 0.2 | 43.8 | 73 | 60 | 29.2 | 16.2 | 0 | 0
21.4857 | SCAN | 33.3 | 10 | 0.1 | 0.2 | 43.6 | 73 | 60 | 29.4 | 16.4 | 0 | 0
21.366 | SCAN | 33.3 | 10 | 0.1 | 0.2 | 43.6 | 73 | 60 | 29.4 | 16.4 | 0 | 0
28.7438 | SCAN | 33.3 | 10 | 0.1 | 0.2 | 43.6 | 73 | 60 | 29.4 | 16.4 | 0 | 0
16.2315 | SCAN | 33.3 | 10 | 0.1 | 0.1 | 43.5 | 73 | 60 | 29.5 | 16.5 | 0 | 0
27.6803 | SCAN | 33.1 | 10 | 0.1 | 0.2 | 43.4 | 73 | 60 | 29.6 | 16.6 | 0 | 0
22.3065 | SCAN | 33.1 | 10 | 0.1 | 0.2 | 43.4 | 73 | 60 | 29.6 | 16.6 | 0 | 0
29.352 | SCAN | 33 | 10 | 0.1 | 0.2 | 43.3 | 73 | 60 | 29.7 | 16.7 | 0 | 0
28.0193 | SCAN | 33 | 10 | 0.1 | 0.2 | 43.3 | 73 | 60 | 29.7 | 16.7 | 0 | 0
19.1594 | SCAN | 33 | 10 | 0.1 | 0.1 | 43.2 | 73 | 60 | 29.8 | 16.8 | 0 | 0
21.6053 | SCAN | 33 | 10 | 0.1 | 0.2 | 43.3 | 73 | 60 | 29.7 | 16.7 | 0 | 0
22.0905 | SCAN | 32.9 | 10 | 0.1 | 0.2 | 43.2 | 73 | 60 | 29.8 | 16.8 | 0 | 0
29.1426 | SCAN | 32.9 | 10 | 0.1 | 0.2 | 43.2 | 73 | 60 | 29.8 | 16.8 | 0 | 0
19.8971 | SCAN | 32.9 | 10 | 0.1 | 0.1 | 43.1 | 73 | 60 | 29.9 | 16.9 | 0 | 0
28.8967 | SCAN | 32.9 | 10 | 0.1 | 0.2 | 43.2 | 73 | 60 | 29.8 | 16.8 | 0 | 0
27.9263 | SCAN | 32.8 | 10 | 0.1 | 0.2 | 43.1 | 73 | 60 | 29.9 | 16.9 | 0 | 0
22.1503 | SCAN | 32.8 | 10 | 0.1 | 0.2 | 43.1 | 73 | 60 | 29.9 | 16.9 | 0 | 0
22.4893 | SCAN | 32.8 | 10 | 0.1 | 0.2 | 43.1 | 73 | 60 | 29.9 | 16.9 | 0 | 0
20.0168 | SCAN | 32.8 | 10 | 0.1 | 0.1 | 43 | 73 | 60 | 30 | 17 | 0 | 0
20.4422 | SCAN | 32.8 | 10 | 0.1 | 0.1 | 43 | 73 | 60 | 30 | 17 | 0 | 0
26.0619 | SCAN | 32.7 | 10 | 0.1 | 0.2 | 43 | 73 | 60 | 30 | 17 | 0 | 0
13.7856 | SCAN | 32.7 | 10 | 0.1 | 0.1 | 42.9 | 73 | 60 | 30.1 | 17.1 | 0 | 0
26.3078 | SCAN | 32.7 | 10 | 0.1 | 0.2 | 43 | 73 | 60 | 30 | 17 | 0 | 0
25.6631 | SCAN | 32.6 | 10 | 0.1 | 0.2 | 42.9 | 73 | 60 | 30.1 | 17.1 | 0 | 0
21.8446 | SCAN | 32.6 | 10 | 0.1 | 0.2 | 42.9 | 73 | 60 | 30.1 | 17.1 | 0 | 0
17.943 | SCAN | 32.5 | 10 | 0.1 | 0.1 | 42.7 | 73 | 60 | 30.3 | 17.3 | 0 | 0
26.9126 | SCAN | 32.5 | 10 | 0.1 | 0.2 | 42.8 | 73 | 60 | 30.2 | 17.2 | 0 | 0
19.4684 | SCAN | 32.5 | 10 | 0.1 | 0.1 | 42.7 | 73 | 60 | 30.3 | 17.3 | 0 | 0
27.6205 | SCAN | 32.4 | 10 | 0.1 | 0.2 | 42.7 | 73 | 60 | 30.3 | 17.3 | 0 | 0
21.0304 | SCAN | 32.4 | 10 | 0.1 | 0.2 | 42.7 | 73 | 60 | 30.3 | 17.3 | 0 | 0
24.8422 | SCAN | 32.3 | 10 | 0.1 | 0.2 | 42.6 | 73 | 60 | 30.4 | 17.4 | 0 | 0
23.709 | SCAN | 32.3 | 10 | 0.1 | 0.2 | 42.6 | 73 | 60 | 30.4 | 17.4 | 0 | 0
28.9897 | SCAN | 32.3 | 10 | 0.1 | 0.2 | 42.6 | 73 | 60 | 30.4 | 17.4 | 0 | 0
28.9266 | SCAN | 32.1 | 10 | 0.1 | 0.2 | 42.4 | 73 | 60 | 30.6 | 17.6 | 0 | 0
21.3793 | SCAN | 32.2 | 10 | 0.1 | 0.2 | 42.5 | 73 | 60 | 30.5 | 17.5 | 0 | 0
23.586 | SCAN | 32.1 | 10 | 0.1 | 0.2 | 42.4 | 73 | 60 | 30.6 | 17.6 | 0 | 0
19.7742 | SCAN | 32.2 | 10 | 0.1 | 0.1 | 42.4 | 73 | 60 | 30.6 | 17.6 | 0 | 0
16.1684 | SCAN | 32.1 | 10 | 0.1 | 0.1 | 42.3 | 73 | 60 | 30.7 | 17.7 | 0 | 0
26.1549 | SCAN | 32 | 10 | 0.1 | 0.2 | 42.3 | 73 | 60 | 30.7 | 17.7 | 0 | 0
29.4782 | SCAN | 31.9 | 10 | 0.1 | 0.2 | 42.2 | 73 | 60 | 30.8 | 17.8 | 0 | 0
20.502 | SCAN | 32 | 10 | 0.1 | 0.1 | 42.2 | 73 | 60 | 30.8 | 17.8 | 0 | 0
28.8069 | SCAN | 31.9 | 10 | 0.1 | 0.2 | 42.2 | 73 | 60 | 30.8 | 17.8 | 0 | 0
26.793 | SCAN | 31.9 | 10 | 0.1 | 0.2 | 42.2 | 73 | 60 | 30.8 | 17.8 | 0 | 0
29.9036 | SCAN | 31.9 | 10 | 0.1 | 0.2 | 42.2 | 73 | 60 | 30.8 | 17.8 | 0 | 0
24.7824 | SCAN | 31.9 | 10 | 0.1 | 0.2 | 42.2 | 73 | 60 | 30.8 | 17.8 | 0 | 0
29.1725 | SCAN | 31.8 | 10 | 0.1 | 0.2 | 42.1 | 73 | 60 | 30.9 | 17.9 | 0 | 0
25.2676 | SCAN | 31.8 | 10 | 0.1 | 0.2 | 42.1 | 73 | 60 | 30.9 | 17.9 | 0 | 0
22.2434 | SCAN | 31.8 | 10 | 0.1 | 0.2 | 42.1 | 73 | 60 | 30.9 | 17.9 | 0 | 0
20.6249 | SCAN | 31.8 | 10 | 0.1 | 0.1 | 42 | 73 | 60 | 31 | 18 | 0 | 0
24.4733 | SCAN | 31.8 | 10 | 0.1 | 0.2 | 42.1 | 73 | 60 | 30.9 | 17.9 | 0 | 0
19.9603 | SCAN | 31.8 | 10 | 0.1 | 0.1 | 42 | 73 | 60 | 31 | 18 | 0 | 0
20.0766 | SCAN | 31.8 | 10 | 0.1 | 0.1 | 42 | 73 | 60 | 31 | 18 | 0 | 0
24.3803 | SCAN | 31.7 | 10 | 0.1 | 0.2 | 42 | 73 | 60 | 31 | 18 | 0 | 0
17.5708 | SCAN | 31.7 | 10 | 0.1 | 0.1 | 41.9 | 73 | 60 | 31.1 | 18.1 | 0 | 0
18.4249 | SCAN | 31.6 | 10 | 0.1 | 0.1 | 41.8 | 73 | 60 | 31.2 | 18.2 | 0 | 0
25.1712 | SCAN | 31.5 | 10 | 0.1 | 0.2 | 41.8 | 73 | 60 | 31.2 | 18.2 | 0 | 0
26.6999 | SCAN | 31.5 | 10 | 0.1 | 0.2 | 41.8 | 73 | 60 | 31.2 | 18.2 | 0 | 0
20.5684 | SCAN | 31.5 | 10 | 0.1 | 0.1 | 41.7 | 73 | 60 | 31.3 | 18.3 | 0 | 0
23.6458 | SCAN | 31.4 | 10 | 0.1 | 0.2 | 41.7 | 73 | 60 | 31.3 | 18.3 | 0 | 0
19.0962 | SCAN | 31.4 | 10 | 0.1 | 0.1 | 41.6 | 73 | 60 | 31.4 | 18.4 | 0 | 0
25.3274 | SCAN | 31.4 | 10 | 0.1 | 0.2 | 41.7 | 73 | 60 | 31.3 | 18.3 | 0 | 0
27.9894 | SCAN | 31.3 | 10 | 0.1 | 0.2 | 41.6 | 73 | 60 | 31.4 | 18.4 | 0 | 0
15.9989 | SCAN | 31.4 | 10 | 0.1 | 0.1 | 41.6 | 73 | 60 | 31.4 | 18.4 | 0 | 0
23.0077 | SCAN | 31.3 | 10 | 0.1 | 0.2 | 41.6 | 73 | 60 | 31.4 | 18.4 | 0 | 0
24.4135 | SCAN | 31.2 | 10 | 0.1 | 0.2 | 41.5 | 73 | 60 | 31.5 | 18.5 | 0 | 0
19.6778 | SCAN | 31.2 | 10 | 0.1 | 0.1 | 41.4 | 73 | 60 | 31.6 | 18.6 | 0 | 0
25.8159 | SCAN | 31.2 | 10 | 0.1 | 0.2 | 41.5 | 73 | 60 | 31.5 | 18.5 | 0 | 0
29.7807 | SCAN | 31.1 | 10 | 0.1 | 0.2 | 41.4 | 73 | 60 | 31.6 | 18.6 | 0 | 0
14.0315 | SCAN | 31.1 | 10 | 0.1 | 0.1 | 41.3 | 73 | 60 | 31.7 | 18.7 | 0 | 0
17.388 | SCAN | 31.1 | 10 | 0.1 | 0.1 | 41.3 | 73 | 60 | 31.7 | 18.7 | 0 | 0
27.3746 | SCAN | 31 | 10 | 0.1 | 0.2 | 41.3 | 73 | 60 | 31.7 | 18.7 | 0 | 0
26.9459 | SCAN | 31 | 10 | 0.1 | 0.2 | 41.3 | 73 | 60 | 31.7 | 18.7 | 0 | 0
24.3238 | SCAN | 31 | 10 | 0.1 | 0.2 | 41.3 | 73 | 60 | 31.7 | 18.7 | 0 | 0
29.6577 | SCAN | 31 | 10 | 0.1 | 0.2 | 41.3 | 73 | 60 | 31.7 | 18.7 | 0 | 0
27.0356 | SCAN | 31 | 10 | 0.1 | 0.2 | 41.3 | 73 | 60 | 31.7 | 18.7 | 0 | 0
29.8438 | SCAN | 31 | 10 | 0.1 | 0.2 | 41.3 | 73 | 60 | 31.7 | 18.7 | 0 | 0
18.1889 | SCAN | 31 | 10 | 0.1 | 0.1 | 41.2 | 73 | 60 | 31.8 | 18.8 | 0 | 0
22.7651 | SCAN | 30.8 | 10 | 0.1 | 0.2 | 41.1 | 73 | 60 | 31.9 | 18.9 | 0 | 0
20.1663 | SCAN | 30.8 | 10 | 0.1 | 0.1 | 41 | 73 | 60 | 32 | 19 | 0 | 0
26.032 | SCAN | 30.7 | 10 | 0.1 | 0.2 | 41 | 73 | 60 | 32 | 19 | 0 | 0
19.5282 | SCAN | 30.7 | 10 | 0.1 | 0.1 | 40.9 | 73 | 60 | 32.1 | 19.1 | 0 | 0
26.3377 | SCAN | 30.7 | 10 | 0.1 | 0.2 | 41 | 73 | 60 | 32 | 19 | 0 | 0
15.0916 | SCAN | 30.7 | 10 | 0.1 | 0.1 | 40.9 | 73 | 60 | 32.1 | 19.1 | 0 | 0
28.109 | SCAN | 30.6 | 10 | 0.1 | 0.2 | 40.9 | 73 | 60 | 32.1 | 19.1 | 0 | 0
14.2774 | SCAN | 30.6 | 10 | 0.1 | 0.1 | 40.8 | 73 | 60 | 32.2 | 19.2 | 0 | 0
25.4205 | SCAN | 30.5 | 10 | 0.1 | 0.2 | 40.8 | 73 | 60 | 32.2 | 19.2 | 0 | 0
29.8106 | SCAN | 30.5 | 10 | 0.1 | 0.2 | 40.8 | 73 | 60 | 32.2 | 19.2 | 0 | 0
14.088 | SCAN | 30.4 | 10 | 0.1 | 0.1 | 40.6 | 73 | 60 | 32.4 | 19.4 | 0 | 0
14.1511 | SCAN | 30.4 | 10 | 0.1 | 0.1 | 40.6 | 73 | 60 | 32.4 | 19.4 | 0 | 0
25.7262 | SCAN | 30.3 | 10 | 0.1 | 0.2 | 40.6 | 73 | 60 | 32.4 | 19.4 | 0 | 0
29.9634 | SCAN | 30.3 | 10 | 0.1 | 0.2 | 40.6 | 73 | 60 | 32.4 | 19.4 | 0 | 0
16.8364 | SCAN | 30.3 | 10 | 0.1 | 0.1 | 40.5 | 73 | 60 | 32.5 | 19.5 | 0 | 0
16.8995 | SCAN | 30.3 | 10 | 0.1 | 0.1 | 40.5 | 73 | 60 | 32.5 | 19.5 | 0 | 0
24.2573 | SCAN | 30.2 | 10 | 0.1 | 0.2 | 40.5 | 73 | 60 | 32.5 | 19.5 | 0 | 0
18.2886 | SCAN | 30.2 | 10 | 0.1 | 0.1 | 40.4 | 73 | 60 | 32.6 | 19.6 | 0 | 0
18.621 | SCAN | 30.2 | 10 | 0.1 | 0.1 | 40.4 | 73 | 60 | 32.6 | 19.6 | 0 | 0
28.5942 | SCAN | 30.1 | 10 | 0.1 | 0.2 | 40.4 | 73 | 60 | 32.6 | 19.6 | 0 | 0
17.0823 | SCAN | 30.2 | 10 | 0.1 | 0.1 | 40.4 | 73 | 60 | 32.6 | 19.6 | 0 | 0
21.2996 | SCAN | 30.1 | 10 | 0.1 | 0.2 | 40.4 | 73 | 60 | 32.6 | 19.6 | 0 | 0
29.1991 | SCAN | 29.9 | 10 | 0.1 | 0.2 | 40.2 | 73 | 60 | 32.8 | 19.8 | 0 | 0
23.4963 | SCAN | 29.9 | 10 | 0.1 | 0.2 | 40.2 | 73 | 60 | 32.8 | 19.8 | 0 | 0
10.5486 | SCAN | 30 | 10 | 0.1 | 0.1 | 40.2 | 73 | 60 | 32.8 | 19.8 | 0 | 0
28.1722 | SCAN | 29.9 | 10 | 0.1 | 0.2 | 40.2 | 73 | 60 | 32.8 | 19.8 | 0 | 0
28.4713 | SCAN | 29.9 | 10 | 0.1 | 0.2 | 40.2 | 73 | 60 | 32.8 | 19.8 | 0 | 0
28.4081 | SCAN | 29.8 | 10 | 0.1 | 0.2 | 40.1 | 73 | 60 | 32.9 | 19.9 | 0 | 0
21.4225 | SCAN | 29.7 | 10 | 0.1 | 0.2 | 40 | 73 | 60 | 33 | 20 | 0 | 0
20.7512 | SCAN | 29.7 | 10 | 0.1 | 0.2 | 40 | 73 | 60 | 33 | 20 | 0 | 0
16.7732 | SCAN | 29.7 | 10 | 0.1 | 0.1 | 39.9 | 73 | 60 | 33.1 | 20.1 | 0 | 0
23.925 | SCAN | 29.6 | 10 | 0.1 | 0.2 | 39.9 | 73 | 60 | 33.1 | 20.1 | 0 | 0
29.6909 | SCAN | 29.5 | 10 | 0.1 | 0.2 | 39.8 | 73 | 60 | 33.2 | 20.2 | 0 | 0
14.3339 | SCAN | 29.5 | 10 | 0.1 | 0.1 | 39.7 | 73 | 60 | 33.3 | 20.3 | 0 | 0
23.6159 | SCAN | 29.3 | 10 | 0.1 | 0.2 | 39.6 | 73 | 60 | 33.4 | 20.4 | 0 | 0
25.7894 | SCAN | 29.3 | 10 | 0.1 | 0.2 | 39.6 | 73 | 60 | 33.4 | 20.4 | 0 | 0
14.756 | SCAN | 29.3 | 10 | 0.1 | 0.1 | 39.5 | 73 | 60 | 33.5 | 20.5 | 0 | 0
16.9593 | SCAN | 29.3 | 10 | 0.1 | 0.1 | 39.5 | 73 | 60 | 33.5 | 20.5 | 0 | 0
15.6167 | SCAN | 29.2 | 10 | 0.1 | 0.1 | 39.4 | 73 | 60 | 33.6 | 20.6 | 0 | 0
22.918 | SCAN | 29.1 | 10 | 0.1 | 0.2 | 39.4 | 73 | 60 | 33.6 | 20.6 | 0 | 0
10.0535 | SCAN | 29.2 | 10 | 0.1 | 0.1 | 39.4 | 73 | 60 | 33.6 | 20.6 | 0 | 0
18.8237 | SCAN | 29.1 | 10 | 0.1 | 0.1 | 39.3 | 73 | 60 | 33.7 | 20.7 | 0 | 0
16.4774 | SCAN | 29 | 10 | 0.1 | 0.1 | 39.2 | 73 | 60 | 33.8 | 20.8 | 0 | 0
26.2779 | SCAN | 29 | 10 | 0.1 | 0.2 | 39.3 | 73 | 60 | 33.7 | 20.7 | 0 | 0
15.2511 | SCAN | 29 | 10 | 0.1 | 0.1 | 39.2 | 73 | 60 | 33.8 | 20.8 | 0 | 0
25.5135 | SCAN | 28.9 | 10 | 0.1 | 0.2 | 39.2 | 73 | 60 | 33.8 | 20.8 | 0 | 0
18.8669 | SCAN | 28.9 | 10 | 0.1 | 0.1 | 39.1 | 73 | 60 | 33.9 | 20.9 | 0 | 0
15.0052 | SCAN | 28.9 | 10 | 0.1 | 0.1 | 39.1 | 73 | 60 | 33.9 | 20.9 | 0 | 0
15.0617 | SCAN | 28.8 | 10 | 0.1 | 0.1 | 39 | 73 | 60 | 34 | 21 | 0 | 0
17.3282 | SCAN | 28.8 | 10 | 0.1 | 0.1 | 39 | 73 | 60 | 34 | 21 | 0 | 0
18.1225 | SCAN | 28.8 | 10 | 0.1 | 0.1 | 39 | 73 | 60 | 34 | 21 | 0 | 0
25.4504 | SCAN | 28.7 | 10 | 0.1 | 0.2 | 39 | 73 | 60 | 34 | 21 | 0 | 0
28.1389 | SCAN | 28.6 | 10 | 0.1 | 0.2 | 38.9 | 73 | 60 | 34.1 | 21.1 | 0 | 0
21.7848 | SCAN | 28.7 | 10 | 0.1 | 0.2 | 39 | 73 | 60 | 34 | 21 | 0 | 0
25.477 | SCAN | 28.6 | 10 | 0.1 | 0.2 | 38.9 | 73 | 60 | 34.1 | 21.1 | 0 | 0
25.6332 | SCAN | 28.5 | 10 | 0.1 | 0.2 | 38.8 | 73 | 60 | 34.2 | 21.2 | 0 | 0
25.1147 | SCAN | 28.5 | 10 | 0.1 | 0.2 | 38.8 | 73 | 60 | 34.2 | 21.2 | 0 | 0
19.3754 | SCAN | 28.5 | 10 | 0.1 | 0.1 | 38.7 | 73 | 60 | 34.3 | 21.3 | 0 | 0
10.2562 | SCAN | 28.6 | 10 | 0.1 | 0.1 | 38.8 | 73 | 60 | 34.2 | 21.2 | 0 | 0
17.1421 | SCAN | 28.5 | 10 | 0.1 | 0.1 | 38.7 | 73 | 60 | 34.3 | 21.3 | 0 | 0
26.4607 | SCAN | 28.4 | 10 | 0.1 | 0.2 | 38.7 | 73 | 60 | 34.3 | 21.3 | 0 | 0
18.066 | SCAN | 28.4 | 10 | 0.1 | 0.1 | 38.6 | 73 | 60 | 34.4 | 21.4 | 0 | 0
24.5697 | SCAN | 28.3 | 10 | 0.1 | 0.2 | 38.6 | 73 | 60 | 34.4 | 21.4 | 0 | 0
25.8492 | SCAN | 28.2 | 10 | 0.1 | 0.2 | 38.5 | 73 | 60 | 34.5 | 21.5 | 0 | 0
27.2516 | SCAN | 28.2 | 10 | 0.1 | 0.2 | 38.5 | 73 | 60 | 34.5 | 21.5 | 0 | 0
25.6033 | SCAN | 28.2 | 10 | 0.1 | 0.2 | 38.5 | 73 | 60 | 34.5 | 21.5 | 0 | 0
27.1054 | SCAN | 28.1 | 10 | 0.1 | 0.2 | 38.4 | 73 | 60 | 34.6 | 21.6 | 0 | 0
15.4372 | SCAN | 28.1 | 10 | 0.1 | 0.1 | 38.3 | 73 | 60 | 34.7 | 21.7 | 0 | 0
23.0443 | SCAN | 27.8 | 10 | 0.1 | 0.2 | 38.1 | 73 | 60 | 34.9 | 21.9 | 0 | 0
25.9389 | SCAN | 27.7 | 10 | 0.1 | 0.2 | 38 | 73 | 60 | 35 | 22 | 0 | 0
17.9098 | SCAN | 27.7 | 10 | 0.1 | 0.1 | 37.9 | 73 | 60 | 35.1 | 22.1 | 0 | 0
27.8631 | SCAN | 27.7 | 10 | 0.1 | 0.2 | 38 | 73 | 60 | 35 | 22 | 0 | 0
15.5602 | SCAN | 27.7 | 10 | 0.1 | 0.1 | 37.9 | 73 | 60 | 35.1 | 22.1 | 0 | 0
29.7508 | SCAN | 27.5 | 10 | 0.1 | 0.2 | 37.8 | 73 | 60 | 35.2 | 22.2 | 0 | 0
10.2163 | SCAN | 27.7 | 10 | 0.1 | 0.1 | 37.9 | 73 | 60 | 35.1 | 22.1 | 0 | 0
18.5479 | SCAN | 27.5 | 10 | 0.1 | 0.1 | 37.7 | 73 | 60 | 35.3 | 22.3 | 0 | 0
27.7435 | SCAN | 27.4 | 10 | 0.1 | 0.2 | 37.7 | 73 | 60 | 35.3 | 22.3 | 0 | 0
19.2823 | SCAN | 27.4 | 10 | 0.1 | 0.1 | 37.6 | 73 | 60 | 35.4 | 22.4 | 0 | 0
17.2086 | SCAN | 27.3 | 10 | 0.1 | 0.1 | 37.5 | 73 | 60 | 35.5 | 22.5 | 0 | 0
27.4344 | SCAN | 27.2 | 10 | 0.1 | 0.2 | 37.5 | 73 | 60 | 35.5 | 22.5 | 0 | 0
16.3545 | SCAN | 27.2 | 10 | 0.1 | 0.1 | 37.4 | 73 | 60 | 35.6 | 22.6 | 0 | 0
15.9291 | SCAN | 27.1 | 10 | 0.1 | 0.1 | 37.3 | 73 | 60 | 35.7 | 22.7 | 0 | 0
25.0516 | SCAN | 27 | 10 | 0.1 | 0.2 | 37.3 | 73 | 60 | 35.7 | 22.7 | 0 | 0
16.4143 | SCAN | 27 | 10 | 0.1 | 0.1 | 37.2 | 73 | 60 | 35.8 | 22.8 | 0 | 0
29.5347 | SCAN | 26.9 | 10 | 0.1 | 0.2 | 37.2 | 73 | 60 | 35.8 | 22.8 | 0 | 0
17.727 | SCAN | 26.9 | 10 | 0.1 | 0.1 | 37.1 | 73 | 60 | 35.9 | 22.9 | 0 | 0
10.6982 | SCAN | 26.9 | 10 | 0.1 | 0.1 | 37.1 | 73 | 60 | 35.9 | 22.9 | 0 | 0
29.0196 | SCAN | 26.7 | 10 | 0.1 | 0.2 | 37 | 73 | 60 | 36 | 23 | 0 | 0
18.7639 | SCAN | 26.8 | 10 | 0.1 | 0.1 | 37 | 73 | 60 | 36 | 23 | 0 | 0
29.2955 | SCAN | 26.7 | 10 | 0.1 | 0.2 | 37 | 73 | 60 | 36 | 23 | 0 | 0
18.6808 | SCAN | 26.7 | 10 | 0.1 | 0.1 | 36.9 | 73 | 60 | 36.1 | 23.1 | 0 | 0
17.511 | SCAN | 26.7 | 10 | 0.1 | 0.1 | 36.9 | 73 | 60 | 36.1 | 23.1 | 0 | 0
28.0492 | SCAN | 26.5 | 10 | 0.1 | 0.2 | 36.8 | 73 | 60 | 36.2 | 23.2 | 0 | 0
15.6765 | SCAN | 26.5 | 10 | 0.1 | 0.1 | 36.7 | 73 | 60 | 36.3 | 23.3 | 0 | 0
16.5373 | SCAN | 26.4 | 10 | 0.1 | 0.1 | 36.6 | 73 | 60 | 36.4 | 23.4 | 0 | 0
29.0495 | SCAN | 26.3 | 10 | 0.1 | 0.2 | 36.6 | 73 | 60 | 36.4 | 23.4 | 0 | 0
16.6569 | SCAN | 26.3 | 10 | 0.1 | 0.1 | 36.5 | 73 | 60 | 36.5 | 23.5 | 0 | 0
10.6284 | SCAN | 26.3 | 10 | 0.1 | 0.1 | 36.5 | 73 | 60 | 36.5 | 23.5 | 0 | 0
23.3168 | SCAN | 26.1 | 10 | 0.1 | 0.2 | 36.4 | 73 | 60 | 36.6 | 23.6 | 0 | 0
16.6004 | SCAN | 26.2 | 10 | 0.1 | 0.1 | 36.4 | 73 | 60 | 36.6 | 23.6 | 0 | 0
19.2192 | SCAN | 26.1 | 10 | 0.1 | 0.1 | 36.3 | 73 | 60 | 36.7 | 23.7 | 0 | 0
17.2285 | SCAN | 26.1 | 10 | 0.1 | 0.1 | 36.3 | 73 | 60 | 36.7 | 23.7 | 0 | 0
26.7299 | SCAN | 26 | 10 | 0.1 | 0.2 | 36.3 | 73 | 60 | 36.7 | 23.7 | 0 | 0
18.8835 | SCAN | 26 | 10 | 0.1 | 0.1 | 36.2 | 73 | 60 | 36.8 | 23.8 | 0 | 0
16.6901 | SCAN | 25.9 | 10 | 0.1 | 0.1 | 36.1 | 73 | 60 | 36.9 | 23.9 | 0 | 0
19.0364 | SCAN | 25.7 | 10 | 0.1 | 0.1 | 35.9 | 73 | 60 | 37.1 | 24.1 | 0 | 0
25.3706 | SCAN | 25.7 | 10 | 0.1 | 0.2 | 36 | 73 | 60 | 37 | 24 | 0 | 0
17.7602 | SCAN | 25.6 | 10 | 0.1 | 0.1 | 35.8 | 73 | 60 | 37.2 | 24.2 | 0 | 0
3.7325 | SCAN | 25.6 | 10 | 0.1 | 0 | 35.7 | 73 | 60 | 37.3 | 24.3 | 0 | 0
27.0057 | SCAN | 25.4 | 10 | 0.1 | 0.2 | 35.7 | 73 | 60 | 37.3 | 24.3 | 0 | 0
16.7466 | SCAN | 25.5 | 10 | 0.1 | 0.1 | 35.7 | 73 | 60 | 37.3 | 24.3 | 0 | 0
16.637 | SCAN | 25.4 | 10 | 0.1 | 0.1 | 35.6 | 73 | 60 | 37.4 | 24.4 | 0 | 0
15.8659 | SCAN | 25.2 | 10 | 0.1 | 0.1 | 35.4 | 73 | 60 | 37.6 | 24.6 | 0 | 0
27.7734 | SCAN | 25.1 | 10 | 0.1 | 0.2 | 35.4 | 73 | 60 | 37.6 | 24.6 | 0 | 0
17.4478 | SCAN | 25.2 | 10 | 0.1 | 0.1 | 35.4 | 73 | 60 | 37.6 | 24.6 | 0 | 0
3.4102 | SCAN | 25.2 | 10 | 0.1 | 0 | 35.3 | 73 | 60 | 37.7 | 24.7 | 0 | 0
17.2551 | SCAN | 25.1 | 10 | 0.1 | 0.1 | 35.3 | 73 | 60 | 37.7 | 24.7 | 0 | 0
29.5946 | SCAN | 25 | 10 | 0.1 | 0.2 | 35.3 | 73 | 60 | 37.7 | 24.7 | 0 | 0
17.6273 | SCAN | 24.9 | 10 | 0.1 | 0.1 | 35.1 | 73 | 60 | 37.9 | 24.9 | 0 | 0
3.0446 | SCAN | 24.9 | 10 | 0.1 | 0 | 35 | 73 | 60 | 38 | 25 | 0 | 0
26.9758 | SCAN | 24.7 | 10 | 0.1 | 0.2 | 35 | 73 | 60 | 38 | 25 | 0 | 0
3.5896 | SCAN | 24.6 | 10 | 0.1 | 0 | 34.7 | 73 | 60 | 38.3 | 25.3 | 0 | 0
4.2244 | SCAN | 23.9 | 10 | 0.1 | 0 | 34 | 73 | 60 | 39 | 26 | 0 | 0
17.8134 | SCAN | 23.7 | 10 | 0.1 | 0.1 | 33.9 | 73 | 60 | 39.1 | 26.1 | 0 | 0
5.2779 | SCAN | 22.9 | 10 | 0.1 | 0 | 33 | 73 | 60 | 40 | 27 | 0 | 0
5.783 | SCAN | 22.8 | 10 | 0.1 | 0 | 32.9 | 73 | 60 | 40.1 | 27.1 | 0 | 0
9.5949 | SCAN | 22.7 | 10 | 0.1 | 0.1 | 32.9 | 73 | 60 | 40.1 | 27.1 | 0 | 0
8.8903 | SCAN | 22.6 | 10 | 0.1 | 0.1 | 32.8 | 73 | 60 | 40.2 | 27.2 | 0 | 0
5.4474 | SCAN | 22.3 | 10 | 0.1 | 0 | 32.4 | 73 | 60 | 40.6 | 27.6 | 0 | 0
7.3151 | SCAN | 22.2 | 10 | 0.1 | 0.1 | 32.4 | 73 | 60 | 40.6 | 27.6 | 0 | 0
5.1782 | SCAN | 22.1 | 10 | 0.1 | 0 | 32.2 | 73 | 60 | 40.8 | 27.8 | 0 | 0
4.4637 | SCAN | 22.1 | 10 | 0.1 | 0 | 32.2 | 73 | 60 | 40.8 | 27.8 | 0 | 0
6.7833 | SCAN | 22 | 10 | 0.1 | 0 | 32.1 | 73 | 60 | 40.9 | 27.9 | 0 | 0
8.6377 | SCAN | 21.9 | 10 | 0.1 | 0.1 | 32.1 | 73 | 60 | 40.9 | 27.9 | 0 | 0
4.8591 | SCAN | 21.9 | 10 | 0.1 | 0 | 32 | 73 | 60 | 41 | 28 | 0 | 0
5.9392 | SCAN | 21.9 | 10 | 0.1 | 0 | 32 | 73 | 60 | 41 | 28 | 0 | 0
6.677 | SCAN | 21.2 | 10 | 0.1 | 0.1 | 31.4 | 73 | 60 | 41.6 | 28.6 | 0 | 0
7.8834 | SCAN | 20.8 | 10 | 0.1 | 0.1 | 31 | 73 | 60 | 42 | 29 | 0 | 0
8.7507 | SCAN | 20.7 | 10 | 0.1 | 0.1 | 30.9 | 73 | 60 | 42.1 | 29.1 | 0 | 0